# 采购内容及需求

## 一、采购内容一览表

| 标段 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED手术无影灯 | 2台 | 2021年11月30日前到货 | 瑞安市妇幼保健院 |
| 2 | 技术资料 | 全套 |  |  |
| 3 | 投标商须提供的其他资料 |  |  |  |

## 二、技术要求

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用于手术照明使用，能满足包括微创手术在内的所有手术照明需求。 |  |
| 2 | 主要功能要求 |  |
| ★2.1 | 无影灯各旋转轴位置，采用蝶形刹车阻尼装置，保证无漂移现象 |  |
| 2.2 | 消毒手柄处无一颗螺丝外露，轻按手柄中心处弹钮可方便脱卸，脱卸式聚焦手柄可作高温高压134°消毒 |  |
| 2.3 | 采用优质平衡臂系统，可使灯头轻松进行360°旋转并精确定位在理想位置，具备疲劳校正装置和定位手感调节装置 |  |
| 2.4 | 传电器具有三路导电环，公母头对插式可无限旋转导电。 |  |
| 2.5 | 调焦系统装置，使用轻巧的中轴螺旋结构带动四点拉杆调整灯盘角度，做到可调节光斑大小。 |  |
| ★2.6 | 采用独特的进口LED灯泡（提供进出口报关单），一主三副结构，非透镜结构，有效的利用反光碗多光源反射原理，减少了光能损耗，提高无影率 |  |
| 2.7 | 每个LED灯泡都配有独立的散热片，且配合灯盘中心处上下通透散热结构，使无影灯具备超低发热量和冷光特性，出色的冷光效果使医生头部和伤口区无明显温升 |  |
| 2.8 | 通过电磁兼容检测，采用抑制电磁波干扰设计，避免与手术室内其它设备产生相互的干扰 |  |
| 2.9 | 产品通过ISO13485认证 |  |
| 2.10 | 产品通过ISO45001:2018认证 |  |
| 2.11 | 产品通过欧盟CE认证 |  |
| 3 | 技术参数 |  |
| 3.1 | 照度（Lux）：母灯≤160,000 |  |
| 3.2 | 色温可调（K）3500-4500 |  |
| 3.3 | 演色性指数（CRI）96 |  |
| 3.4 | 红色还原指数（Ra)96 |  |
| 3.5 | 调光范围10—100% |  |
| 3.6 | 术者头部温升≤0.5℃ |  |
| 3.7 | 术野温升≤2℃ |  |
| 3.8 | 照明深度≥80cm |  |
| 3.9 | 光斑直径100-300MM |  |