# 采购内容及需求

## 一、采购内容一览表

| 标段 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吞咽治疗仪（神经和肌肉刺激理疗仪） | 2台 | 2021年12月31日前到货 | 瑞安市妇幼保健院 |
| 2 | 技术资料 | 全套 |  |  |
| 3 | 投标商须提供的其他资料 |  |  |  |

## 二、技术要求

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 基本特性及技术要求 |  |
| ★1.1 | 用于咽部非机械原因损伤引起的吞咽障碍理疗，用于肌肉重新训练和对喉部肌肉进行功能性刺激，从而实现咽部肌肉正常收缩。 |  |
| 1.2 | 波形：双向方波 |  |
| 1.3 | - 脉冲频率：≥80Hz |  |
| 1.4 | - 脉冲宽度：300μsec |  |
| 1.5 | - 脉冲电量：＜8μC |  |
| 1.6 | - 输出保护：单一组成部分故障，每个脉冲＜15μC |  |
| 1.7 | - 电流输出：双重强度电位计，0-25mA峰值电 |  |
| 1.8 | 工作频率≥3.58 MHz，晶振控制 |  |
| 1.9 | 电源：两节AA（1.5V）碱性电池供电 |  |
| ★1.10 | - 重量：＜1.5kg（包装重量，含所有配件），可随身携带 |  |
| 1.11 | - 双通道输出，并可分别设置治疗强度 |  |
| 1.12 | - 电流输出最大为≤25mA，避免引起喉部痉挛 |  |
| ★1.13 | - 安全锁功能，开始治疗30s之后锁定治疗强度，避免治疗过程中触发电刺激调节导致的意外损伤 |  |
| 1.14 | - 输出保护：任何单一组件具有短路保护 |  |
| 1.15 | - 产品通过CFDA 、FDA、CE、ISO认证 |  |
| 2 | 配置要求 |  |
| 2.1 | 1）双频系统主机 1台 2）导线 2条 3）电极 1套 |  |
| 3 | 使用要求 |  |
| ★3.1 | 整机保修（包括所有易耗件）2年，且为2021年生产。 |  |