黄疸仪采购需求

一、设备用途及要求：

1、本次采购的黄疸仪主要用于测量新生儿在光疗前、光疗期间及光疗后的血清胆红素水平。

- ▲2、保修年限:整机保修≥5年（质保期内整机全免费维修，包含所有零配件、随机软件、易损易耗品/件、设备每年检测校准等)，一次性耗材除外。

- 3、采购设备数量： 1 台

4、预算限价：2万元

- 二、主要技术参数要求

| 序号 | 主要技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 总体要求 |
| 1.1 | 设备名称：黄疸仪 |
| 1.2 | 设备用途：本设备用于测量新生儿在光疗前、光疗期间及光疗后的血清胆红素水平。 |
| 2 | 主要技术参数要求 |
| 2.1 | 光源: 氙闪光灯 |
| △2.2 | 其他：底座内置检查屏 |
| 2.3 | 信息提示：低电压提示 |
| 2.4 | - 时间设置：可实现时间日期的修改 |
| △2.5 | 声音设置：触摸屏按键音可设置为开/关 |
| 2.6 | 亮度调节：屏幕亮度≥5级调节 |
| 2.7 | 测量单位：测量单位可在mg/dL和μmol/L间切换 |
| △2.8 | 屏幕保护：屏幕保护时间可设置为1分钟或5分钟 |
| △2.9 | 历史数据保存：可保存护士ID号、婴儿ID号、测量结果、测量时间、测量是进行优先权，蓝光完成标志的标记 |
| 2.10 | 应贮存在通风、干燥的库房内；运输中应防止雨淋、水浸、曝晒、跌落和机械损失不得与有毒、有害、有腐蚀性物质混存、混运 |
| 2.11 | - 光源寿命：不低于150000次 |
| 2.12 | 最大显示值：≥25.0 mg/dL (425μmol/L) |
| 2.13 | 准确度：± 1.5 mg/dL （±25.5μmol/L） |
| 2.14 | 重复性：≤3% |
| 2.15 | 检查屏(波长为550nm和461nm光谱的透过率之比) |
| 2.16 | 预定值为“0”的检查屏为1±0.1 |
| 2.17 | 预定值为“20”的检查屏为5±0.5 |
| 2.18 | 平均测量功能：可设置1～5次平均测量方式 |
| 2.19 | 操作环境要求：温度：5℃～40℃；湿度：≤90%RH；大气压力：700hPa～1060hPa |
| 2.20 | 运输和贮存环境要求：温度：-20～55℃；湿度：≤90%RH；大气压力：500hPa～1060hPa |
| 3 | 配置要求 |
| 3.1 | 主机 1台 |
| 3.2 | 底座 1个 |
| 3.3 | 电源适配器 1个 |

- 售后服务及要求

- 质保期内，中标商及其售后服务商要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。质保期内，因设备各种故障应由中标商及其售后服务商免费提供技术服务、维修及所需零部件、易耗品（件）等；任何零部件、易耗品（件）出现故障或性能无法达到要求，维修方式为免费更换全新部件及易耗品（件），医院在质保期内无需支付任何费用。

- ▲2、如果中标设备需要连接医院HIS、PACS等网络系统，中标商负责全部费用。

- 3、培训：提供详细设备说明书，并按院方要求提供详细操作规程及培训试题，并提供维修手册、维修密码等。

- 4、质量要求、验收标准：按投标文件要求、国家标准、行业标准和原厂标准对向甲方提供未经使用的全新产品（国内产品至谈判截止日前3个月内，进口产品为至谈判截止日前6个月内)，医院按上述要求和标准进行验收。由供应商直接提供的进口设备，须提供报关和商检合格记录，费用由供应商负责。

- 5、本合同执行中相关的一切税费均由供应商负担。

- 6、购买的仪器设备所使用的软件如有更新的，乙方供应商应免费帮助甲方升级。

- 7、设备使用期限：≥5年。

四、其它要求：

1.响应文件内需提供医疗器械注册证、设备彩页、供应商三证等资料。

2.响应文件需提供所有易耗件及配件的价格清单，如未提供，均视为500元以下并写入合同中。

3.需提供浙江省内用户清单及所投设备近3年内五份以上不同用户的成交合同（有双方盖章）。

备注：1、▲条款为废标项，△条款是重要参数。

2、以上售后服务及要求均写入后续签订的合同中。