婴儿培养箱采购需求

一、设备用途及要求：

1、本次采购的主要用于医疗机构中为低体重婴儿、病危病弱婴儿、早产儿提供温湿度适宜的培养治疗环境。

- ▲2、保修年限:整机保修≥5年（质保期内整机全免费维修，包含所有零配件、随机软件、易损易耗品/件、设备每年检测校准等)，一次性耗材除外。

- 3、采购设备数量：1台

4、预算限价：6.2万元

- 二、主要技术参数要求

| 序号 | 主要技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 总体要求 |
| 1.1 | 设备名称：婴儿培养箱 |
| 1.2 | 设备用途：用于医疗机构中为低体重婴儿、病危病弱婴儿、早产儿提供温湿度适宜的培养治疗环境 |
| 2 | 主要技术参数要求 |
| 2.1 | 具有箱温和肤温两种温度控制模式 |
| 2.2 | LCD液晶显示，并提供信息查阅功能 |
| 2.3 | 具有数据储存曲线显示功能 |
| 2.4 | 具有湿度控制功能和氧浓度控制功能 |
| 2.5 | 独立的超温保护系统 |
| 2.6 | ≥37℃温度跨越模式设置功能 |
| △2.7 | 婴儿床倾斜角度无级可调功能 |
| 2.8 | 产品具有自检功能，多种故障报警提示 |
| 2.9 | 嵌入式集成传感器盒、抽屉式水箱 |
| 2.10 | 箱体采用塑料模具流线造型，采用前、后出风的空气循环系统 |
| 2.11 | 采用进口有机玻璃 |
| 2.12 | 前、后方向均有操作门 |
| 2.13 | 床下可放置X光射线拍片盒 |
| 2.14 | 水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒 |
| 2.15 | 蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入 |
| 2.16 | 前面板具有温度校正功能 |
| △2.17 | 具有肤温传感器脱落报警提示功能 |
| 2.18 | 具有数据储存功能 |
| △2.19 | 具有整机高度调节功能 |
| △2.20 | 具有正门独立锁定装置 |
| 2.21 | 具有1个皮肤温度检测 |
| 2.22 | 具有大容量储物抽屉 |
| 2.23 | 故障报警：断电、空气循环风扇故障、传感器故障、偏差、超温、缺水、系统故障等 |
| 2.24 | 采用低噪音的无刷直流电机 |
| 2.25 | 输入功率：≤1500VA |
| 2.26 | 箱温控制范围：25℃～37℃（跨越模式37～39℃） |
| 2.27 | 皮肤温度控制范围：34℃～37℃（跨越模式37～38℃） |
| 2.28 | 箱温和肤温显示温度范围：5～65℃ |
| 2.29 | 升温时间：≤40min |
| 2.30 | 培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃ |
| 2.31 | 平均培养箱温度与控制温度之差：≤1.0℃ |
| 2.32 | 温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃ |
| 2.33 | 温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃ |
| 2.34 | 皮肤温度传感器精度：±0.2℃内 |
| 2.35 | 婴儿床倾斜角度：无级可调 |
| 2.36 | 婴儿舱内噪声：≤45dB（A）（稳定温度状态下） |
| 2.37 | 湿度显示范围：0%RH～99%RH |
| 2.38 | 湿度控制范围：0%RH～90%RH |
| 2.39 | 湿度控制精度：±5%RH内 |
| 2.40 | 湿度显示精度：±5%RH内 |
| 2.41 | 氧浓度显示范围：0%～99% |
| 2.42 | 氧浓度设定范围：20%～60% |
| 2.43 | 氧浓度显示精度: ±2%O2（设置值为25%及以下）,±3%O2（设置值为25%以上） |
| 2.44 | 氧浓度控制精度: ±4%O2 体积浓度内 |
| 2.45 | 重量显示精度：±1%内（配置称重装置时） |
| 3 | 配置要求 |
| 3.1 | 主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘）1台 |
| 3.2 | 传感器盒 1个 |
| 3.3 | 皮肤温度传感器 1个 |
| 3.4 | 升降式机柜 1个 |
| 3.5 | 称重装置 1个 |

- 售后服务及要求

- 质保期内，中标商及其售后服务商要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。质保期内，因设备各种故障应由中标商及其售后服务商免费提供技术服务、维修及所需零部件、易耗品（件）等；任何零部件、易耗品（件）出现故障或性能无法达到要求，维修方式为免费更换全新部件及易耗品（件），医院在质保期内无需支付任何费用。

- ▲2、如果中标设备需要连接医院HIS、PACS等网络系统，中标商负责全部费用。

- 3、培训：提供详细设备说明书，并按院方要求提供详细操作规程及培训试题，并提供维修手册、维修密码等。

- 4、质量要求、验收标准：按投标文件要求、国家标准、行业标准和原厂标准对向甲方提供未经使用的全新产品（国内产品至谈判截止日前3个月内，进口产品为至谈判截止日前6个月内)，医院按上述要求和标准进行验收。由供应商直接提供的进口设备，须提供报关和商检合格记录，费用由供应商负责。

- 5、本合同执行中相关的一切税费均由供应商负担。

- 6、购买的仪器设备所使用的软件如有更新的，乙方供应商应免费帮助甲方升级。

- ▲7、设备使用期限：≥10年。

四、其它要求：

1.响应文件内需提供医疗器械注册证、设备彩页、供应商三证等资料。

2.响应文件需提供所有易耗件及配件的价格清单，如未提供，均视为500元以下并写入合同中。

3.需提供浙江省内用户清单及所投设备近3年内五份以上不同用户的成交合同（有双方盖章）。

备注：1、▲条款为废标项，△条款是重要参数。

2、以上售后服务及要求均写入后续签订的合同中。