生物刺激仪设备租赁采购需求

一、设备用途及要求：

1、本次采购的生物刺激仪主要用于产后盆底功能康复治疗，通过电刺激和肌电触发电刺激进行肌肉功能障碍治疗。

▲2、租赁合同期:2年，租赁期满后，院方继续享有租赁设备的使用权。

- 3、租赁设备数量：1台

4、租赁预算限价：600元/年

- 二、主要技术参数要求

| 序号 | 主要技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 生物刺激反馈仪：1台 |
| 1.1 | 设备名称：生物刺激反馈仪 |
| 1.2 | 设备参数 |
| 1.2.1 | 主机：显示器与主机集成化一体机设计。 |
| △1.2.2 | 主机采用触控屏操作，可脱离推车单独便携使用，方便上门诊疗。（提供单独便携使用的产品图片） |
| 1.2.3 | 主机采用Windows操作系统。（提供设备Windows操作系统证明） |
| 1.2.4 | 电容触摸屏，可外接键盘鼠标，触摸屏尺寸≥15英寸。 |
| △1.2.5 | 主机多功能物理通道≥4个，其中≥4个电刺激通道（STIM），≥3个肌电采集通道（EMG）。 |
| 1.2.7 | - 使用物理旋钮或物理按键调节电流强度，操作方便，每个通道均具备各自独立的旋钮或物理按键控制，总计≥4个控制旋钮或物理按键。（提供设备旋钮照片） |
| 1.2.8 | - 主机在不使用HUB扩展器的情况下具备≥4个USB接口，方便外接其他辅助外设。 |
| 1.2.9 | - 主机具备RJ45有线网口，可用于连接有线网络。 |
| △1.2.10 | 肌电采集范围：2-2500μV（r.m.s）（提供制造商盖章的用户手册） |
| △1.2.11 | 分辨率：≤0.5μV（r.m.s） |
| 1.2.12 | 通频带：不窄于20Hz～520Hz (-3dB) |
| 1.2.13 | - 刺激电流强度：0-100mA范围内可调，步进0.5mA可调节。 |
| 1.2.14 | - 电刺激脉冲宽度：至少在50-900μs范围内均可调，步进10μs可调节。 |
| △1.2.15 | 电刺激脉冲频率：至少在1-600Hz范围内均可调，步进1Hz可调节。 |
| 1.2.16 | - 上升/下降时间：至少在0s～18s范围内可调。 |
| 1.3 | 软件参数 |
| △1.3.1 | - 筛查模式用于短时间内筛查出盆底肌异常者，快速筛查耗时小于等于1分钟，标准筛查耗时小于等于2分40秒。快速筛查和标准筛查指标包括：前静息平均值、前静息变异性、快速收缩上升时间、快速收缩最大值、快速收缩下降时间、持续收缩平均值、持续收缩变异性、后静息平均值、后静息变异性。（提供盆底肌电报告） |
| △1.3.2 | 盆底表面肌电标准评估（Glazer评估），对盆底肌肉进行全面且标准化的评估，耗时约6分钟。评估指标包括：前静息平均值，前静息变异性，快速收缩上升时间，快速收缩最大值，快速收缩下降时间，持续收缩平均值，持续收缩变异性，耐久收缩平均值、耐久收缩变异性、耐久收缩后前10秒比值、后静息平均值，后静息变异性。（提供盆底肌电报告） |
| 1.3.3 | - 肌电筛查、评估报告包括筛查、评估指标数值、参考值、盆底肌肌电图、腹肌肌电图、报告简要解读说明和治疗建议。 |
| 1.3.4 | - 可对肌电报告的模板进行设置，包括自定义报告的医院名称、报告解读、诊断结果、治疗建议。 |
| 1.3.5 | 监测盆底肌电信号时，若腹肌肌电幅值高于阈值，则系统自动弹出提示标志，提醒患者减少腹部发力。 |
| 1.3.6 | 系统可根据盆底筛查或评估结果自动生成针对不同患者的疗程化盆底训练方案。 |
| △1.3.7 | 系统支持自动生成磁电联合疗程化治疗方案，并实现与同品牌磁刺激类设备的实时数据同步共享。（提供软件截图证明） |
| 1.3.8 | 系统可将训练方案（包括电刺激、触发电刺激、生物反馈训练、多媒体游戏训练）通过无线方式传输至盆底生物刺激反馈类设备（由主机和手机APP软件等组成），医生可通过手机APP查看患者的训练数据，提高患者依从性，安卓和IOS系统均支持该APP。 |
| 1.3.9 | 多种治疗模式，包括神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、Kegel模板训练、多媒体游戏训练。 |
| 1.3.10 | 系统可对多个筛查评估结果进行趋势分析，并自动绘制趋势分析折线图，显示不同阶段的结果。可自由选择需要分析的检测类型和不同时间段的盆底肌电报告。 |
| 1.3.11 | 系统支持扫码读取患者信息，标配扫描器，通过扫描器可识别患者在手机端填写的基本信息，实现扫码后读取所填写的全部信息并在设备中自动建立病患档案，其中信息至少包括姓名、电话、出生日期、身份证号、身高、体重、分娩史、分娩情况等，提高临床诊疗效率。（提供手机端软件截图证明） |
| 1.3.12 | 系统支持与盆底疾病分级诊疗信息软件的数据同步，实现医联体组建、共享数据、科研协作、病患转诊、患者预约、本地病员管理等功能。 |
| 1.4 | 配置要求 |
| 1.4.1 | 4通道信号采集放大信号器、4通道电刺激输出模块 1套 |
| 1.4.2 | 显示器 1台 |
| 1.4.3 | 音箱（内置） 1台 |
| 1.4.4 | 工业控制计算机（内置） 1台 |
| 1.4.5 | 生物刺激反馈软件（盆底版） 1套 |
| 1.4.6 | 电源线 2条 |
| 1.4.7 | 打印机通讯线 1根 |
| 1.4.8 | 电刺激1分5电极线 4套 |
|  | 阴道电极 1个 |
|  | 直肠电极 MLD R2 1个 |
|  | 粘胶电极片（方形50*50mm） 2对 |
|  | 粘胶电极片（乳房电极片） 2对 |
|  | 粘胶电极片（塑形） 2对 |
|  | 粘胶电极片（圆形50mm） 2对 |
|  | 粘胶电极片（水滴型） 2对 |
|  | 用户手册 1套 |
|  | 合格证 1 张 |
|  | 保修卡 1张 |
|  | 单屏支架（支架装饰盖） 1套 |
|  | 键盘 1个 |
|  | 鼠标 1个 |
|  | 鼠标垫 1个 |
|  | 扫描枪 1套 |

- 售后服务及要求

- 质保期内，中标商及其售后服务商要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。质保期内，因设备各种故障应由中标商及其售后服务商免费提供技术服务、维修及所需零部件、易耗品（件）等；任何零部件、易耗品（件）出现故障或性能无法达到要求，维修方式为免费更换全新部件及易耗品（件），医院在质保期内无需支付任何费用。

- ▲2、如果中标设备需要连接医院HIS、PACS等网络系统，中标商负责全部费用。

- 3、培训：提供详细设备说明书，并按院方要求提供详细操作规程及培训试题，并提供维修手册、维修密码等。

- 4、质量要求、验收标准：按投标文件要求、国家标准、行业标准和原厂标准对向甲方提供未经使用的全新产品（国内产品至谈判截止日前3个月内，进口产品为至谈判截止日前6个月内)，医院按上述要求和标准进行验收。由供应商直接提供的进口设备，须提供报关和商检合格记录，费用由供应商负责。

- 5、本合同执行中相关的一切税费均由供应商负担。

- 6、购买的仪器设备所使用的软件如有更新的，乙方供应商应免费帮助甲方升级。

- ▲7、设备使用期限：≥5年。

四、其它要求：

1.响应文件内需提供医疗器械注册证、设备彩页、供应商三证等资料。

备注：1、▲条款为废标项，△条款是重要参数。

2、以上售后服务及要求均写入后续签订的合同中。