包埋机采购需求

一、设备用途及要求：

1、包埋机是对人体或动植物标本经脱水浸蜡后进行组织石蜡包埋，以供切片后作组织学诊断或研究的一种器械，是病理科必不可少的设备之一。同时可以优化工作流程，完善质控管理，提升科室整体的技术水平。
▲2、保修年限:整机保修≥3年（质保期内整机全免费维修，包含所有零配件、随机软件、易损易耗品/件、设备每年检测校准等)，一次性耗材除外。
3、采购设备数量：1台

4、预算限价：4.98万元
二、主要技术参数要求

	序号
	主要技术参数要求

	1
	包埋机：1台

	1.1
	总体要求

	1.1.1
	设备名称： 包埋机

	1.1.2
	设备用途：用于处理从患者体内取出的组织样本，经过固定、脱水、透明化等步骤后，将其包埋在石蜡中，以便后续的切片和染色。

	1.2
	主要技术参数要求

	1.2.1
	包埋、冷冻组合式设计：可联机工作实现自动双控联机操作,满足自动化控制需求

	1.2.2
	≥7英寸全视角电容触摸屏：动态界面设计;支持锁屏,息屏,多语言,亮度调节等功能

	1.2.3
	自动定时开关机：支持工作时间设定，设备自动进入智能定时开、关机控制

	1.2.4
	智能电压识别：自动监测市电电压，预警保护设备安全启动

	1.2.5
	加热模式：≥8路加热分别独立控温，每个加热单元配有双重温控过热保护装置

	▲1.2.6
	蜡缸具备强加热功能：蜡缸强加热功能可缩短化蜡时间，可根据需要选择开启

	△1.2.7
	蜡缸常开功能：非工作时间可保持石蜡液态,蜡液不翻滚,可根据需要选择开启

	1.2.8
	蜡缸：具有一键开启/关闭加热功能

	1.2.9
	杂质过滤结构：双过滤网结构设计，可有效过滤杂质，提高包埋石蜡洁净度

	1.2.10
	过滤网清理提示：可设置管道滤网清洁时间提醒，有效协助设备清洁维护

	1.2.11
	精细恒流照明：灯光亮度无级可调，左右盒照明及注蜡照明智控功能

	1.2.12
	小冰台制冷：半导体快速制冷，可独立控制启停，方便小组织定位

	1.2.13
	蜡嘴流量可调、可定量：出蜡量可调、可控

	1.2.14
	双控流蜡开关：手控、脚控任意选择，可任意关闭

	1.2.15
	手控开关可翻折：可旋转调节，可折叠隐藏手控开关

	1.2.16
	分离式大容量双保存盒：左、右、内、外双盒,兼容多种脱水蓝,左、右独立控温

	1.2.17
	具有多功能加热大工作台：注蜡定位点、蜡块修复、倾斜导流槽、独立控温

	1.2.18
	分离式多孔镊子台：可分离、左右6孔及以上、可方便取出清洁，独立控温，一键加热清洗

	1.2.19
	双加热废蜡盒：大容量，液位传感防溢蜡提示，独立控温

	1.2.20
	防烫隔热扶手台：人机工程弧型靠手设计，在包埋工作时可有效隔离加热区域

	1.2.21
	可配置放大镜：多角度调节放大镜适宜较小组织包埋

	1.2.22
	独立控制加热单元：≥8个

	1.2.23
	蜡缸、左右保存盒、蜡嘴、工作台、镊子台温度控制范围：室温~ 80℃（85℃、99℃可选）

	△1.2.24
	废蜡盒温度控制范围：室温 ~ 58℃

	1.2.25
	自动运行定时时间设置范围：一周内任意天，任意时，分（10分递增）

	▲1.2.26
	蜡嘴流量调节范围：0 ~ 400 mL/分钟

	△1.2.27
	控制注蜡时长范围：0.1秒~ 10秒

	1.2.28
	工作台排蜡孔：4孔强排蜡

	1.2.29
	滤网清洁提醒设置范围：1~ 30天

	▲1.2.30
	废蜡盒溢出高度设置范围：0 ~ 100%，以20%递增

	1.2.31
	包埋机小冰台工作温度：低于室温约25℃ 

	1.2.32
	照明亮度调节： 0~100无级调控

	1.2.33
	显示屏亮度调节：0~100无级调控

	1.2.34
	可配置放大镜：多角度调节放大镜适宜较小组织包埋

	1.2.35
	蜡缸容积尺寸：≥6L (≥524*110*110 mm)

	1.2.36
	保存盒容积尺寸：≥2只*2.3L(≥247*182*55mm)(单盒容纳≥210只脱水盒)

	1.2.37
	废蜡盒容积尺寸：≥2只*1L(≥180*160*40mm)

	1.2.38
	包埋工作台尺寸：≥558*110 mm

	1.2.39
	包埋小冰台尺寸：≥70*55 mm

	1.3
	配置清单：

	1.3.1
	包埋机主机：1台

	1.3.2
	摊烤烘片机：1台

	1.3.3
	电源线

	1.3.4
	脚踏开关

	1.3.5
	保险丝

	1.3.6
	刮蜡板

	1.3.7
	产品合格证

	1.3.10
	产品保修卡

	1.3.11
	使用说明书

	1.3.12
	产品装箱单


售后服务及要求

质保期内，中标商及其售后服务商要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。质保期内，因设备各种故障应由中标商及其售后服务商免费提供技术服务、维修及所需零部件、易耗品（件）等；任何零部件、易耗品（件）出现故障或性能无法达到要求，维修方式为免费更换全新部件及易耗品（件），医院在质保期内无需支付任何费用。

▲2、如果中标设备需要连接医院HIS、PACS等网络系统，中标商负责全部费用。

3、培训：提供详细设备说明书，并按院方要求提供详细操作规程及培训试题，并提供维修手册、维修密码等。
4、质量要求、验收标准：按投标文件要求、国家标准、行业标准和原厂标准对向甲方提供未经使用的全新产品（国内产品至谈判截止日前3个月内，进口产品为至谈判截止日前6个月内)，医院按上述要求和标准进行验收。由供应商直接提供的进口设备，须提供报关和商检合格记录，费用由供应商负责。

5、本合同执行中相关的一切税费均由供应商负担。

6、购买的仪器设备所使用的软件如有更新的，乙方供应商应免费帮助甲方升级。

▲7、设备使用期限：≥8年。
四、其它要求：

1.响应文件内需提供医疗器械注册证、设备彩页、供应商三证等资料。

2.响应文件需提供所有易耗件及配件的价格清单，如未提供，均视为500元以下并写入合同中。

3.需提供浙江省内用户清单及所投设备近3年内五份以上不同用户的成交合同（有双方盖章）。

备注：1、▲条款为废标项，△条款是重要参数。

      2、以上售后服务及要求均写入后续签订的合同中。

