全自动化学发光免疫分析仪租赁采购需求

一、设备用途及要求：

1、本次采购的全自动化学发光免疫分析仪主要用于体外定量检测人血清或血浆中胎盘生长因子的含量，可辅助先兆子痫的诊断。

▲2、租赁合同期:2年，租赁期满后，院方继续享有租赁设备的使用权。

- 3、租赁设备数量：1台

4、租赁预算限价：500元/年

5、试剂（含耗材）限价：24万元

- 二、招标技术要求

1、租赁设备的技术参数要求

| 序号 | 技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标要求 |  |
| 1.1 | 设备用途：用于体外定量检测人血清或血浆中胎盘生长因子的含量，可辅助先兆子痫的诊断。 |  |
| 1.2 | 投标机型须配置最新硬件、软件版本产品，投标时需提供原厂技术参数和产品彩页。 |  |
| 1.3 | 投标时须提供医用设备完整版本的医疗器械注册（备案）产品技术要求、产品说明书、产品彩页。 |  |
| 1.4 | 提供详细配置清单（租赁设备及附件、项目检测相关的所有试剂、耗材，如按照医疗器械管理的，须提供医疗器械注册证或备案信息表）。 |  |
| 1.5 | 投标时提供主试剂的浙江省药械采购平台的产品列表界面截图，投标人具备试剂配送资格，合同期内进行网上阳光采购。 |  |
| 2 | 设备主要功能和参数要求（具备即要求提供，含在投标总价中，除另有要求说明外） |  |
| 2.1 | 检测方法：直接化学发光法； |  |
| 2.2 | 样本类型：血清或血浆； |  |
| 2.3 | 仪器精密度：CV≤5%； |  |
| 2.4 | 检测通量：≥180T/H； |  |
| 2.5 | 首个样本检测时间：≤18min； |  |
| 2.6 | 样本位：≥30个； |  |
| 2.7 | 急诊样本可优先处理； |  |
| 2.8 | 试剂位：≥8个，测试过程中可以持续装载试剂； |  |
| 2.9 | 试剂区具有冷藏系统，试剂定标稳定期≥28天； |  |
| 2.10 | 具备孵育温控系统，控温范围37℃±0.1℃； |  |
| 2.11 | 具备条形码识别样本功能； |  |
| 2.12 | 具备液面探测、凝块探测、气泡探测等功能； |  |
| 2.13 | 管路清洗方式：磁珠分离清洗，无需另配纯水装置； |  |
| △2.14 | 设备可拓展检测项目：妊娠相关血浆蛋白A（PAPP-A），游离雌三醇（uE3），游离β-人绒毛膜促性腺激素（Freeβ-HCG）；（投标时需提供试剂注册证作为佐证材料，并标注页码） |  |
| 2.15 | 试剂参数： |  |
| 2.15.1 | 试剂需为集成式试剂盒，无需预处理； |  |
| 2.15.2 | 试剂自带质控品和校准品； |  |
| 2.15.3 | 检测范围：10~5000pg/mL； |  |
| 2.16 | 可与医院LIS系统进行双向数据传输； |  |
| △2.17 | 配套适合中国人群的子痫前期风险评估软件，可根据孕妇母体因素、病史、产科史、平均动脉压(MAP)、子宫动脉搏动指数(UTPI)、胎盘生长因子(PlGF)等相关指标，通过风险评估模型计算孕妇患子痫前期的风险概率，为临床治疗提供帮助；（投标时需提供软件功能页面截图作为佐证材料，并标注页码） |  |
| △2.18 | 临床应用：所投软件需在具有产前诊断中心的医疗机构开展合作并在临床使用，开展临床使用合作医院≥5家；国家卫生健康委临床检验中心2024年子痫前期筛查室间质量评价，并具有独立分组。（提供国家临检中心统计结果截图凭证）（投标时须提供合作医院列表，合作医院电话号码，并标注页码位置） |  |
| ▲2. 19 | 提供主试剂及辅助试剂的注册证和说明书；且需提供配套试剂或耗材的名称、规格型号、制造商及品牌、报价、两定平台编号等（列表，参照合同模板）。 |  |
| 2.20 | 提供货物为全新设备； |  |
| 2.21 | 投标费用包含所有测试项目的现场比对与性能评价服务（包括但不限于线性范围̖̖、交叉污染、精密度、参考范围等），该过程所需一切试剂、耗材、人力均由投标人承担； |  |
| ▲2.22 | 中标方负责该设备连LIS或其它信息系统的所有连接及接口费用； |  |
| 2.23 | 投标费用包含每年一次的性能校定，并出具符合医院要求的校定报告。 |  |
| 3 | 项目其他要求： |  |
| 3.1 | 详细列出并标明不含在投标机型配置中的各种应用软件及功能和各种选配件，并对各项给予单独报价，不含在投标总价中。如未列出，视为含在投标总价内； |  |
| 3.2 | 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证中标后合同期内的供应； |  |
| 3.3 | 如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具，费用含在投标总价内； |  |
| 3.4 | 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用； |  |
| 3.5 | 设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收； |  |
| 3.6 | 中国大陆地区有相应的维修机构，并出具证明文件。维修响应时间≤4小时。48小时未解决问题须提供备用机。保修期内设备安全性能不满足国家标准和规范时，设备制造厂商或其授权维修服务商须校准或更换设备，费用包含在投标总价内； |  |
| 3.7 | 投标人提供医院设备使用人员操作培训，保证医院设备使用人员正常操作设备各种功能，须列明培训计划，费用包含在投标总价内； |  |
| 3.8 | 合同期内，合同供应商须负责按维护手册对设备进行维护保养，必须提供详细的保修内容和保养执行情况的文档。在保修期内损坏的部件一概包换，不接受对此配件进行维修。设备终生维修，软件升级。合同供应商提供的设备不能满足临床检测、治疗的功能要求或检查量的增长，或设备故障率高，或使用寿命到期，合同供应商应负责提供设备升级或增加设备台数或更换设备，一切费用包含在投标总价内； |  |
| 3.9 | 随机提供设备使用操作手册2份，维修手册1份。投标人另提供电子版本的操作手册和维修手册各1份； |  |
| 3.10 | 合同签订后1个月内设备到货； |  |
| 3.11 | （1）设备租赁付款：采购人对合同设备及附件验收合格，试剂、耗材满足供应12个月后15日内，凭合同供应商开具的设备租赁款发票付款。 （2）试剂、耗材付款：甲方对试剂、耗材最终验收合格后，执行月结制度，乙方应于每月15日前提交发票和出库单，甲方应在收到完整结算材料（含发票）后15个工作日内完成款项支付。 |  |
| 4 | 配置要求 |  |
| 4.1 | 全自动化学发光免疫分析仪 1台 |  |
| 4.2 | 全自动化学发光免疫分析仪操作软件 1套 |  |
| 4.3 | 计算机系统（含键鼠） 1套 |  |
| 4.4 | 废液桶（10L） 1个 |  |
| 4.5 | 系统液桶（10L） 1个 |  |
| 4.6 | 清洗液桶（10L） 1个 |  |
| 4.7 | 样本架 1套 |  |
| 4.8 | USB连接线 2根 |  |
| 4.9 | 电源线 1根 |  |

2、检测项目及年预估检测数：

| 序号 | 检测项目名称 | 年预估检测数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 胎盘生长因子 | 1300 |
| 2 | 可溶性fms样酪氨酸激酶 | 1300 |

注：年预估消耗数仅作评标基准，不作为采购承诺，买方根据实际需求分批采购。

三、投标报价和结算

- 投标价：合同期内设备租赁费用和试剂耗材（详见“测试项目报价表”）的采购价格。

▲合同期内设备租赁费最高限价1000元，合同期内试剂耗材费最高限价24万元。

1.1设备租赁费：该报价包括合同期内全部设备的租金、设备折旧费、设备的保修、维修保养等费用。每年的设备租赁费用固定不变。

▲1.2试剂报价：该报价包含合同期内所有测试项目的价格，提供各项目采购单价。

供应商需提供测试项目所需的主试剂、所有辅助的试剂和耗材（包括各种质控品、定标液）以及完成测试所需的所有耗材。上述所有试剂、耗材和服务费折算成测试项目的单价。供应商提供给医院所有试剂必须为原厂包装完整、未使用过的试剂。该报价中含试剂配送等相关伴随的服务费。

主试剂每包装测试数是指主试剂包装盒上或者说明书上注明的测试数，如果主试剂包装盒上或者说明书上没有注明测试数，按说明书上的测试要求来计算主试剂每包装测试数。

1.3“测试项目报价表”是医院对合同期测试量的预估，医院按临床实际需求量采购，对最终用量不作承诺。

1.4合同期内除上述费用外，医院不再额外支付其他任何费用。合同期内试剂价格不高于投标价，医院根据实际临床需要用量采购试剂。合同期满后，合同自行终止。

2、合同期：2年。

2.1合同执行的起始时间：由于基建进度的不确定性，本项目招标涉及的耗材的采购合同和设备租赁合同的开始时间，以医院验收为准。所有相关的设备均需按医院指定时间到货及安装。

3、鉴于2年合同期内，设备和耗材销售情况都可能发生变化。投标商可以就所投项目提供备选方案，备选方案要求试剂的价格不允许高于投标价格。设备的租赁费用不允许改变。备选方案提供的设备和试剂综合性能不能低于采购文件要求，且必须满足▲条款的要求。在合同签订后，该方案要和采购人协商。是否选用及何时选用备选方案由采购人确定。是否采纳备选方案和合同约定的违约条款不冲突。

4、如涉及到设备的安装、调试、质控等，相应周期比较长的，会影响到使用科室日常工作的过渡、影响到试剂和设备的供给。请投标商提供过渡期医院工作的解决方案。在合同签订后，该方案具体实施要和医院协商，并得到医院认可。如该过渡方案不能满足医院临床需求，医院可以自行采用解决方案，所涉及的设备和试剂均由医院自行解决，该过渡期时间计入本项目的合同期，医院不另外增加本合同的合同期。

5、结算

5.1设备租赁费用：

签订合同后，合同生效且项目具备实施条件后3个月内支付合同金额款。

5.2 耗材费用按月结算。按单个项目进行测算，有效测试数按实际收费人数数据为准。

四、商务条款

1、设备到货期：接到医院的发货通知后的1个月内到货；

耗材到货期：供应商接到医院的发货通知后，应在5个工作日内将相应耗材按医院要求的数量及时送达医院指定的地点；

2、货物送达医院时，应在发票或送货单上注明货物名称、规格（型号）、注册证号、注册证失效日期、制造商、生产日期（或生产批号）、产品有效期；如该货物为已消毒产品需注明灭菌日期（或灭菌批号）和灭菌有效期，货物名称和货物规格（型号）须与产品注册证一致。如果属于需要冷链管理的试剂及耗品，需要提供冷链溯源证据。

3、医院对货物的外包装完好性、数量、规格、厂家、生产批号、灭菌日期（灭菌批号）、有效期，冷链溯源证明等信息进行核对无误后进行入库验收。若验收不合格，供应商必须更换货物，并且赔偿由此给医院造成的损失；入库记录为入库验收的唯一有效凭证，入库验收时间以入库记录时间为准。

4、耗材：医院在耗材入库后按月结算，供应商按当月入库金额提供发票，医院在收到发票后1个月内付清耗材款。

5、供应商发生一次下列情况之一，必须及时对货物进行处理，若造成医院损失的，供应商应赔偿损失，按损失部分的2倍进行赔偿，该赔偿款从试剂款中扣除；如全年发生多次（三次或三次以上）的，医院有权终止部分或全部合同：（1）入库验收和使用中发现货物达不到产品功能性能要求或甲方使用要求的；（2）不按时供货；（3）在使用过程中发生医疗器械不良事件或质量问题；（4）交货时，货物已过保质期的。

6、报价方式：本项目涉及的产品报价为到用户价，包括运输、保险、税金、调试、安装、完工、配送仓储费等一切费用。

7. 售后服务

合同期内设备 (含所有部件和配件)免费质保

8、技术支持

8.1投标商应提供免费软件升级

8.2按需（院方需求为主）提供设备或试剂的完整的医疗器械注册证及附件（产品技术要求）。

8.3进口的医疗器械，必须提供海关报关单、商检证书及相关安全许可证明。

9、培训

9.1投标商应按维修手册对用户的使用人员进行设备预防性维护等培训，提供详细的培训记录。

9.2投标商应在医院现场按操作手册对医院所有的相关操作及使用人员提供详细的临床使用培训和日常保养培训，使其能对设备进行熟练的操作。并提供详细的培训PPT，提供设备的操作规程。

9.3上述培训所需的所有费用包含在投标总价中

9.4随机提供中文说明书（含维修维护相关内容）。

9.5提供书面版和电子版SOP(标准操作规程，非使用说明书)

10、安装调试

10.1 安装地点：瑞安市妇幼保健院

10.2 安装完成时间：在货物到货后或者甲方另行指定的安装开始日期起的（30）天内。

10.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

10.4安装过程中发生的装卸、搬运和设备保险等与安装相关全部费用由投标商负责。

10.5投标商全面负责机房结构、线路等图纸设计服务，费用包含在投标总价中

10.6投标商应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。

10.7投标商应提供设备的有效检验文件。买方根据国家有关规定对设备技术指标，合同内容等一起作为验收标准，验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章（买方由设备科签字为准）。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，投标商必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。（由有资质的第三方进行技术验收（该费用由投标商负责））

11. 交货

11.1交货地点：瑞安市妇幼保健院

12、其它：

12.1在合同期内，合同执行与法律，法规或政府行政部门的要求发生抵触，则应按法律，法规或政府行政部门的要求及规定执行，院方有权终止合同。在本协议合同有效期限内：如果浙江省对上述试剂（或耗材）进行集中招标采购，则按集中招标采购目录执行；如果甲方发现高于浙江省阳光采购平均价的项目，乙方要调整到平均价及以下，如果乙方拒绝调整价格，甲方有权终止部分或全部合同。

12.2合同执行期内，经向检察机关查询，发现中标人或供应商有行贿犯罪记录的，即取消中标资格或停止采购合同。

附表：测试项目报价表

| 序号 | 测试项目名称 | 项目一年测试数 | 单个测试报价 | 耗材品牌 | 分析设备品牌及型号 | 项目一年测试数总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 胎盘生长因子 | 1300 |  |  |  |  |
| 22 | 可溶性fms样酪氨酸激酶 | 1300 |  |  |  |  |

四、售后服务及要求

- 质保期内，中标商及其售后服务商要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。质保期内，因设备各种故障应由中标商及其售后服务商免费提供技术服务、维修及所需零部件、易耗品（件）等；任何零部件、易耗品（件）出现故障或性能无法达到要求，维修方式为免费更换全新部件及易耗品（件），医院在质保期内无需支付任何费用。

- 2、培训：提供详细设备说明书，并按院方要求提供详细操作规程及培训试题，并提供维修手册、维修密码等。

- 4、质量要求、验收标准：按投标文件要求、国家标准、行业标准和原厂标准对向甲方提供未经使用的全新产品（国内产品至谈判截止日前6个月内，进口产品为至谈判截止日前1年内)，医院按上述要求和标准进行验收。由供应商直接提供的进口设备，须提供报关和商检合格记录，费用由供应商负责。

- 5、本合同执行中相关的一切税费均由供应商负担。

- 6、购买的仪器设备所使用的软件如有更新的，乙方供应商应免费帮助甲方升级。

- ▲7、设备使用期限：≥5年。

五、其它要求：

1.响应文件内需提供医疗器械注册证、设备彩页、供应商三证等资料。

备注：1、▲条款为废标项，△条款是重要参数。

- 以上售后服务及要求均写入后续签订的合同中。

六、合同模版

专业设备租赁合同

甲方：瑞安市妇幼保健院                   合同编号：这里一定要填写，中标公司编制

乙方：                                     填写日期：      年   月    日

合同签署地：   瑞安

甲乙双方根据项目的要求，并经甲乙双方协商一致，订立本租赁合同：

1、试剂或耗材具体要求：见附件一：配套试剂或耗材清单（如有）。

2、付款方式、期限：设备租赁期（   ）年，设备租赁款按年支付，装机验收合格后付当年的租赁款，该款额在验收合格并收到发票后（90）天内付款，以后每年度到期后，按收到发票后（90）天内付款。

| 租赁设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 租赁单价 | 租赁总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 台 |  |  |  |  |
| 合计人民币： |  |  |  | 合计金额（大写）： |  |  |

3、到货日期：合同签定后（1）个月内。

4、运费承担和运输方式：由乙方送到甲方指定地点，并承担运费、保险费、装卸费等所有运输费用。

5、安装、调试：由乙方负责安装、调试，并承担所有费用（包含与院内HIS、LIS、PACS等院方软件的互联互通）。

6、维修保养： 租赁期内免费维修保养，包含所有易耗件、质控品等。具体内容见附件二：售后服务承诺书。

7、培训：提供详细设备说明书，并按院方要求提供详细操作规程及培训试题，并提供维修手册、维修密码等。

8、质量要求、验收标准：按投标文件要求、国家标准、行业标准和原厂标准对向甲方提供未经使用的全新产品（另有约定的除外），并提供设备使用的必要证件，甲方按上述要求和标准进行验收。由乙方直接提供的进口设备，乙方须提供报关和商检合格记录，费用由乙方负责。

9、租赁的仪器设备应在国家规定允许使用的有限期内，如在租赁期内被国家有关部门查实超出了使用期限，将由乙方承担所有因违规使用的罚款等费用；所使用的配套软件如有更新的，乙方应免费帮助甲方升级。

10、租赁的仪器设备所使用的试剂（或耗材）, 在本协议合同有效期限内：如果浙江省对上述试剂（或耗材）进行集中招标采购，则按集中招标采购目录执行；如果甲方发现高于浙江省阳光采购最低价的项目，乙方要调整到最低价及以下，如果乙方拒绝调整价格，甲方有权终止部分或全部合同。

11、    年期满后，经甲乙双方认可，合同期限可协商延长。

12、质量保证：在租赁期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。乙方提供的货物在租赁期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

13、随机备品、配件工具数量及供应办法：按备品、配件配置清单或仪器说明书。

14、货物到货后或者甲方另行指定的安装开始日期起的，超过（30）天，设备安装调试未达到设备使用的性能指标和功能要求，无法应用于临床使用的，则视作违约，甲方有权终止全部合同。

15、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，则视作违约，甲方有权终止全部合同。

16、如有任何原因导致合同提前终止，乙方对已到医院的租赁设备均需协商撤回时间，至少留有（2）个月时间给医院进行其他品牌仪器的替换，之后乙方才可以撤回相关设备。

17、本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

18、本合同生效条件：本合同一式四份，双方签字盖章后生效。招投标文件、承诺书为本协议书的附件，与本协议具有同等的法律效力。

19、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，双方一致同意提交瑞安市人民法院处理。

20、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

| 甲方 单位名称（盖章）：瑞安市妇幼保健院 单位地址：浙江省瑞安市万松东路521号 法定代表人： 委托代理人： 电话：0577-58815315 传真：0577-58815315 开户行：建设银行瑞安市支行 纳税人识别号：12330381MB1Q26046X 邮政编码：325200 | 乙方 单位名称（盖章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 开户行： 账号： 邮政编码： |
| --- | --- |

设备配置清单

| 产品名称 | 规格型号 | 制造商及品牌 | 注册证号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件一：配套试剂或耗材清单

| 试剂或耗材名称 | 规格型号 | 制造商及品牌 | 注册证号 | 两定平台编号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件二、售后服务承诺书

- 质保期

  - 整机质保：租赁期内整机 (含所有部件和配件)免费质保。

  - 质保期内，售后服务商要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。质保期内，因设备各种故障应由售后服务商免费提供技术服务、维修及所需零部件、耗品；任何零部件、耗品出现故障或性能无法达到要求，维修方式为更换全新部件及耗品，医院在质保期内无需支付任何费用。

  - 质保期内售后服务商每年按维护手册要求对设备进行维护保养。必须提供详细的质保内容和保养执行情况的文档。

  - 如质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由售后服务商免费技术服务和维修。

2.   售后服务

  - 在设备整个使用期内，售后服务商应确保设备的正常使用。

  - 在接到用户维修要求后（用户的报修电话）应立即做出回应，并在（24）小时内派员到达甲方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证租赁期内供应。维修过程中所需零配件售后服务商在接到医院电话通知后最长不超过（3）天必须送达医院。

  - 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。

法定代表人或委托代理人签字：

制造商或其国内售后服务机构盖章：

(代理商盖章)