生物刺激反馈仪设备租赁采购需求

一、设备用途及要求：

1、本次采购的生物刺激仪主要用于产后盆底功能康复治疗，通过电刺激和肌电触发电刺激进行肌肉功能障碍治疗。

▲2、租赁合同期:2年，租赁期满后，院方继续享有租赁设备的使用权。

- 3、租赁设备数量：1台

4、租赁预算限价：500元/年

- 二、主要技术参数要求

| 序号 | 主要技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 生物刺激反馈仪：1台 |
| 1.1 | 设备名称：生物刺激反馈仪 |
| 1.2 | 设备参数 |
| △1.2.1 | 主机具备电刺激通道、肌电采集通道、压力反馈通道，在主机上压力通道具备独立接口，不与其他功能接口共用；（供应商须在响应文件中提供产品说明书或压力通道图片） |
| △1.2.2 | 主机电源供电：220V，50Hz，主机内不含内置电池供电，保障电流稳定输出，无电池损耗成本；（供应商须在响应文件中提供产品说明书或铭牌） |
| ▲1.2.3 | 设备主机采用键盘鼠标操作，可打字录入信息，非触摸屏操作。 （供应商须在响应文件中提供操作台照片，照片中须含有键盘和鼠标。） |
| 1.2.4 | 肌电采集测量最高值≤3000μV； |
| △1.2.5 | 分辨率：≤1μV； |
| 1.2.6 | 通频带：不窄于20Hz～520Hz； |
| 1.2.7 | 低频刺激强度：0-100mA，最小可调节强度≥0.5mA； |
| 1.2.8 | 最高输出电刺激频率≥2000Hz；（供应商须在响应文件中提供产品说明书或软件截图） |
| 1.2.9 | 输出脉冲宽度范围≥100μs-2000μs，且该范围内均可调； |
| 1.2.10 | 电刺激基础输出波形≥6种； |
| 1.2.11 | 压力模块测量范围不低于0-220mmHg，测量分辨率≤0.1mmHg； |
| ▲1.2.12 | 使用物理旋钮或物理按键调节电流强度，操作方便，每个通道均具备各自独立的旋钮或物理按键控制，总计≥4个控制旋钮或物理按键；（供应商须在响应文件中提供产品说明书或彩页） |
| 1.2.13 | 具备盆底表面肌电标准评估功能（Glazer评估），肌电报告中测试值指标≥14项； |
| 1.2.14 | 设备具备肌电、压力同时测量评估功能，评估报告中含肌电、压力双重指标，指标总数≥20项，并显示肌电曲线图和压力曲线图； |
| △1.2.15 | 标配可同时监测肌电信号与压力信号的阴道电极，治疗过程中，压力通道可对接入的电极进行自动充气，实现对于阴道电极不同大小的调节，以适应不同的患者使用。（供应商须在响应文件中提供产品说明书或软件截图） |
| 1.2.16 | 具有kegel抗阻模式，治疗过程中可调整阴道内电极的大小，实现不同难度的抗阻训练。 |
| △1.2.17 | 具有离心电刺激模式，可在扩张拉长盆底肌纤维的过程中进行电刺激，提高被动收缩效率。（供应商须在响应文件中提供产品说明书或软件截图） |
| 1.2.18 | 具有循环电刺激功能，可进行外阴白斑、术后淋巴水肿、盆腔静脉淤血综合征等循环功能障碍和术后的康复治疗 |
| 1.2.19 | 具备满足临床治疗的需要，设备输出脉冲电刺激波形可调，在基本脉冲波形的基础上，可进行交替、非交替的波形调节； |
| 1.2.20 | 设备使用年限≥10年； （供应商须在响应文件中提供产品说明书或设备铭牌） |
| 1.3 | 配置要求 |
| 1.3.1 | - 推车主机(含软件) 1台 |
| 1.3.2 | - 显示器(含单屏支架*1) 1套 |
| 1.3.3 | - 1分5电极线 4根 |
| 1.3.4 | - 导气管 1根 |
| 1.3.5 | - 肌电压力传导阴道电极 1个 |
| 1.3.6 | - 阴道电极 1个 |
| 1.3.7 | - 直肠电极 1个 |

- 售后服务及要求

- 质保期内，中标商及其售后服务商要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。质保期内，因设备各种故障应由中标商及其售后服务商免费提供技术服务、维修及所需零部件、易耗品（件）等；任何零部件、易耗品（件）出现故障或性能无法达到要求，维修方式为免费更换全新部件及易耗品（件），医院在质保期内无需支付任何费用。

- ▲2、如果中标设备需要连接医院HIS、PACS等网络系统，中标商负责全部费用。

- 3、培训：提供详细设备说明书，并按院方要求提供详细操作规程及培训试题，并提供维修手册、维修密码等。

- 4、质量要求、验收标准：按投标文件要求、国家标准、行业标准和原厂标准对向甲方提供未经使用的全新产品（国内产品至谈判截止日前6个月内，进口产品为至谈判截止日前1年内)，医院按上述要求和标准进行验收。由供应商直接提供的进口设备，须提供报关和商检合格记录，费用由供应商负责。

- 5、本合同执行中相关的一切税费均由供应商负担。

- 6、购买的仪器设备所使用的软件如有更新的，乙方供应商应免费帮助甲方升级。

- ▲7、设备使用期限：≥5年。

四、其它要求：

1.响应文件内需提供医疗器械注册证、设备彩页、供应商三证等资料。

备注：1、▲条款为废标项，△条款是重要参数。

2、以上售后服务及要求均写入后续签订的合同中。

五、合同模版

专业设备租赁合同

甲方：瑞安市妇幼保健院                   合同编号：这里一定要填写，中标公司编制

乙方：                                     填写日期：      年   月    日

合同签署地：   瑞安

| 租赁设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 租赁单价 | 租赁总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 台 |  |  |  |  |
| 合计人民币： |  |  |  | 合计金额（大写）： |  |  |

甲乙双方根据项目的要求，并经甲乙双方协商一致，订立本租赁合同：

1、试剂或耗材具体要求：见附件一：配套试剂或耗材清单（如有）。

2、付款方式、期限：设备租赁期（   ）年，设备租赁款按年支付，装机验收合格后付当年的租赁款，该款额在验收合格并收到发票后（90）天内付款，以后每年度到期后，按收到发票后（90）天内付款。

3、到货日期：合同签定后（1）个月内。

4、运费承担和运输方式：由乙方送到甲方指定地点，并承担运费、保险费、装卸费等所有运输费用。

5、安装、调试：由乙方负责安装、调试，并承担所有费用（包含与院内HIS、LIS、PACS等院方软件的互联互通）。

6、维修保养： 租赁期内免费维修保养，包含所有易耗件、质控品等。具体内容见附件二：售后服务承诺书。

7、培训：提供详细设备说明书，并按院方要求提供详细操作规程及培训试题，并提供维修手册、维修密码等。

8、质量要求、验收标准：按投标文件要求、国家标准、行业标准和原厂标准对向甲方提供未经使用的全新产品（另有约定的除外），并提供设备使用的必要证件，甲方按上述要求和标准进行验收。由乙方直接提供的进口设备，乙方须提供报关和商检合格记录，费用由乙方负责。

9、租赁的仪器设备应在国家规定允许使用的有限期内，如在租赁期内被国家有关部门查实超出了使用期限，将由乙方承担所有因违规使用的罚款等费用；所使用的配套软件如有更新的，乙方应免费帮助甲方升级。

10、租赁的仪器设备所使用的试剂（或耗材）, 在本协议合同有效期限内：如果浙江省对上述试剂（或耗材）进行集中招标采购，则按集中招标采购目录执行；如果甲方发现高于浙江省阳光采购最低价的项目，乙方要调整到最低价及以下，如果乙方拒绝调整价格，甲方有权终止部分或全部合同。

11、    年期满后，经甲乙双方认可，合同期限可协商延长。

12、质量保证：在租赁期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。乙方提供的货物在租赁期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

13、随机备品、配件工具数量及供应办法：按备品、配件配置清单或仪器说明书。

14、货物到货后或者甲方另行指定的安装开始日期起的，超过（30）天，设备安装调试未达到设备使用的性能指标和功能要求，无法应用于临床使用的，则视作违约，甲方有权终止全部合同。

15、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，则视作违约，甲方有权终止全部合同。

16、如有任何原因导致合同提前终止，乙方对已到医院的租赁设备均需协商撤回时间，至少留有（2）个月时间给医院进行其他品牌仪器的替换，之后乙方才可以撤回相关设备。

17、本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

18、本合同生效条件：本合同一式四份，双方签字盖章后生效。招投标文件、承诺书为本协议书的附件，与本协议具有同等的法律效力。

19、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，双方一致同意提交瑞安市人民法院处理。

20、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

| 甲方 单位名称（盖章）：瑞安市妇幼保健院 单位地址：浙江省瑞安市万松东路521号 法定代表人： 委托代理人： 电话：0577-58815315 传真：0577-58815315 开户行：建设银行瑞安市支行 纳税人识别号：12330381MB1Q26046X 邮政编码：325200 | 乙方 单位名称（盖章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 开户行： 账号： 邮政编码： |
| --- | --- |

设备配置清单

| 产品名称 | 规格型号 | 制造商及品牌 | 注册证号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件一：配套试剂或耗材清单

| 试剂或耗材名称 | 规格型号 | 制造商及品牌 | 注册证号 | 两定平台编号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件二、售后服务承诺书

- 质保期

  - 整机质保：租赁期内整机 (含所有部件和配件)免费质保。

  - 质保期内，售后服务商要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。质保期内，因设备各种故障应由售后服务商免费提供技术服务、维修及所需零部件、耗品；任何零部件、耗品出现故障或性能无法达到要求，维修方式为更换全新部件及耗品，医院在质保期内无需支付任何费用。

  - 质保期内售后服务商每年按维护手册要求对设备进行维护保养。必须提供详细的质保内容和保养执行情况的文档。

  - 如质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由售后服务商免费技术服务和维修。

2.   售后服务

  - 在设备整个使用期内，售后服务商应确保设备的正常使用。

  - 在接到用户维修要求后（用户的报修电话）应立即做出回应，并在（24）小时内派员到达甲方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证租赁期内供应。维修过程中所需零配件售后服务商在接到医院电话通知后最长不超过（3）天必须送达医院。

  - 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。

法定代表人或委托代理人签字：

制造商或其国内售后服务机构盖章：

(代理商盖章)